附件：

采购需求

注意：标注“▲”的内容为实质性要求和条件，响应人必须满足或优于，否则投标无效。非“▲”参数负偏离达到3项以上的作无效响应处理。

一、液氮罐

（一）技术参数要求

| 序号 | 货物及主要配件名称 | 技术指标 |  | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液氮罐(1) | 1. ▲几何容积：≥110L； - 口径：200～220mm； - 外径：580～690mm； - 高度：800～910mm； 5.空重：≤60kg； 6. ▲静态液氮日蒸发量：≤0.85L； 7.静态液氮保存期：≥130天； 8.提桶数量： ≥6个； 9.提桶尺寸：10*10； 10.提桶层数：≥6层； 11. 2ml冻存管数量：内旋管容量≥3600支，外旋管容量≥2800支； 12.具备真空绝热性能； 13.材质：铝合金轻型罐体； 14.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、一体锁盖1套、低液位报警器1个、滑轮式小推车1台、冷冻钳1把。 |  | 3台 |
|  | 液氮罐(2) | - ▲几何容积：≥35.5L - 口径：115～125mm - 外径：450～500mm - 高度：800～910mm - 净重：≤25.0kg - ▲静态液氮日蒸发量：≤0.36L - 静态液氮保存期：≥99天 - 提桶数量：≥6个。 - 提桶尺寸：5*5 10.提桶层数：≥5层。 11. 2ml冻存管数量：≥750个。 12.具备真空绝热性能； 13.材质：铝合金轻型罐体； 14.配置：液氮罐1个、提桶数量6个、盖塞1个、锁盖1套、推车、液位报警器。 |  | 1台 |
| 功能与用途 |  |  | 超低温储存状态，用于储存液氮。 |  |
| 工作条件 |  |  | 要求存放于通风、干燥、阴凉的场所，使用时应遵守《危险化学品安全管理》和《液氮使用安全许可要求》 |  |

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 是否允许进口产品 | 否 |
|  | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、除各设备另有要求外，设备整机质保期1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 5、设备所用软件需提供终身免费升级服务。 |
|  | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
|  | 交货时间 | 在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
|  | 交货地点 | 梧州市人民医院 |
|  | 质保期 (自验收合格之日起开始计算） |  由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务；  由成交供应商提供至少整机保修一年，真空层保修五年。 |
|  | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购单位对照谈判文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 |

二、离心机

（一）技术参数要求

| 序号 | 货物及主要配件名称 |  | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 |  | - 电子门锁，可设定自动/手动停机开盖方式； - 微机控制，高清液晶显示、触摸屏操作； - 具有超速、不平衡、超温、开盖停机等多项保护功能； - ▲交流变频无刷电机； - 可设定启动计时/到达设定转速计时模式，具有瞬时离心功能； - ▲≥8档升速曲线，≥8种减速曲线选择，可根据样本不同进行设置； - 采用软启动控制技术； - 采用停机防回荡技术； - 程序储存：可储存程序大于90个，＞4级及以上梯度离心程序，可记忆最后一次运行程序； - 压缩机组采用无氟制冷剂，具有一键预冷功能； - 多种转子规格并具有转子识别功能； - 运行中可随时更改转速、离心力、时间、温度等参数； - ▲最高转速：15000-20000r/min；转速偏差：±10rpm； - ▲最大相对离心力：＞25000×g； - 最大容量：100ml*4支；配置：角度转子10ml*12支； - 定时范围： 1～99min59s; 1～9h59min 可切换； - 加减速曲线：0-9档； - 温度设定范围及精度：-20℃～+40℃，±1℃； - 整机噪音：≤56dB（A）。 | 1台 |
| 2 | 离心机 |  | - 电动自吸式门锁； - 微机控制， LCD液晶显示； - 具有开盖自动停机及多种保护功能； - ▲交流变频电机：功率600～900W； - 可设定自动/手动停机开盖方式； - ▲具有瞬时离心功能； - 具有到达设定转速计时模式； - ▲＞12档加速14档减速曲线选择，并可设定自由停机模式； - 采用软启动控制技术； - 采用停机防回荡技术； - ＞15组程序储存，＞4个快捷程序按键，可快速调取程序使用； - 运行中可随时更改转速、离心力、时间参数，无需停机。 - ▲最高转速：水平转子≥4000r/min、 角度转子≥6000r/min； - 转速偏差：±1%； - ▲最大相对离心力：水平转子3400×g、 角度转子5110×g； - 定时范围：1-99min； - 加/减速曲线：1/0-15档 - 整机噪音：≤68dB（A） - 配置：水平转子-吊篮×4组--5ml×100支（自动脱帽） | 1台 |
| 功能与用途 |  | 适用于医学临床样品检测/研究，实验室细胞收集，血液血清分离等。 |  |  |
| 工作条件 |  | 呼吸疾病研究中心常规工作场所使用 |  |  |

▲（二）商务要求

| 序号 | 内容 | 详细要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否允许进口产品 | 否 |
| 2 | 报价要求 | 1、供应商应保证所供产品是全新的、未使用过的且是近一到两年内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2、售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）免费送货上门，免费安装调试合格，免费培训。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试，直至正常使用； （3）接故障通知 2 小时内响应，4 小时内给予答复，24 小时内到达现场提供服务，提供终身维护和保养服务。 3、除各设备另有要求外，设备整机质保期1年,质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，供应商承担一切费用。质保期外不收维修费，只收零件费，并保证备件的如期供应。 4、设备如属于政府部门有强制检定要求的，供应商应负责设备使用前的相关检定。 5、设备所用软件需提供终身免费升级服务。 |
| 3 | 付款方式、时间、条件 | 供应商在采购人指定地点交货、安装、调试，经采购人验收合格后，采购人一年内支付合同总金额。（注：供应商在采购人付款前，应向采购人提供合同标的金额的增值税发票，否则采购人有权拒绝付款，由此产生的责任由供应商承担） |
| 4 | 交货时间 | 在合同签订后30天内完成供货、安装和调试并交付使用。 |
| 5 | 交货地点 | 梧州市人民医院 |
| 6 | 质保期 （自验收合格之日起开始计算。） |  由货物制造厂商提供（ ）年或以上免费上门保修服务；  由成交供应商提供1年或以上保修服务； |
| 7 | 验收标准 | 1、验收过程中所产生的一切费用均由供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2、供应商在货物交付验收时，由采购单位对照谈判文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合谈判文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3、验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购单位发现存在不符合相关标准的，供应商应无条件置换。 |